采购人需求

说明：

1.《采购需求》打“★”号条款为实质性条款，投标人如有任何一条不响应则导致投标无效；打“▲”号条款为重要技术参数，若有部分“▲”条款未响应或不满足，将导致其响应性评审加重扣分，但不作为无效投标条款。

2.报价人必须对本项目整体内容进行投标，只对本项目部分内容进行投标的将被视为无效投标。

3.本需求中提出的技术、质量标准，服务要求仅为参考，报价供应商可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者服务实质上不低于的）技术、质量标准，服务要求。本需求未列出参数偏差范围值的，范围值则按照行业标准。

4.未经采购人同意不得将本项目以任何方式转包或分包给他人，一经发现，采购人有权终止合同，由此产生的一切经济损失由成交供应商自行承担。

- 项目基本情况

1.项目名称：2026年度仪器设备设施维保服务项目。

2.项目总预算：35万元。

3.用途：保障食品、农产品质量安全检测工作正常开展。

4.服务期限：自合同签订之日起一年内。

5.服务地点：采购人指定地点。

6.维保范围：11台套精密分析仪器、142台套小型设备、通风系统及废气处置设备、排污系统及污水处置设备等全部在册设备设施。

- 维保范围与维护保养中涉及的耗材清单

（一）气相质谱联用仪（适用于6890N+5973N）

| 序号 | 模块 | 材料 | 数量 | 货号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相 | 进样垫 | 1 | 8010-0207 | 必换 |
| 2 |  | 衬管及衬管O圈 | 1 | 5190-3164 | 必换 |
| 5 | 真空泵 | 机械泵油 | 1 | P3 | 必换 |
| 6 | 质谱 | 灯丝 | 1 | G7005-60061 | 必换 |

（二）液相质谱联用仪（适用于3200、6430）

| 序号 | 模块 | 材料 | 数量 | 货号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液相 | 柱塞杆密封圈 | 2 | 5063-6589 | 必换 |
| 2 |  | 转子密封垫 | 2 | 0100-1853 | 必换 |
| 3 |  | 不锈钢过滤头 | 2 | 01018-60025 | 必换 |
| 4 |  | 针座 | 2 | G1329-87017 | 必换 |
| 5 |  | 进样针 | 2 | G1313-87201 | 必换 |
| 6 | 6430质谱 | 泵油 | 1 | 5191-5851 | 必换 |
| 7 |  | 针架、密封垫圈，以及 ESI 喷雾针 | 1 | G1946-68703 | 必换 |
| 8 | 3200质谱 | 机械泵油 | 1 | 5064867 | 必换 |
| 9 |  | 离子源喷针 | 1 | 025392 | 必换 |
| 10 |  | 陶瓷加热头 | 2 | 5014733 | 必换 |

（三）液相质谱联用仪（适用于5500+）

| 序号 | 模块 | 材料 | 数量 | 货号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 液相 | 柱塞杆密封 | 1/套 | 6040.0306 | 必换 |
| 2 | 质谱 | 机械泵油 | 1 | 5064867 | 必换 |
| 3 |  | 离子源喷针 | 1 | 025392 | 必换 |

（四）电感耦合等离子体质谱仪（适用于icpms 1000G）

| 序号 | 模块 | 材料 | 数量 | 货号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 真空泵 | 泵油LVO 420 | 1 | N8145003 | 必换 |
| 2 |  | 油气过滤器 | 1 | / | 必换 |

（五）气相色谱仪

| 序号 | 模块 | 材料 | 数量 | 货号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进样口 | 进样垫 | 1 | 8010-0207 | 必换 |
| 2 |  | 衬管及衬管O圈 | 1 | 5190-3164 | 必换 |

（六）净气型药品柜

| 序号 | 品名 | 型号 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 活性炭分子过滤器 | GF4BE（综合型，过滤有机、无机气体） | 1 | 必换 |

（七）实验室配套设施和142台套小型设备（详见《仪器设备设施维保清单》）。

- 服务内容与要求

- 维修支持服务

服务期内对所列11台套精密分析仪器、142台套小型设备以及通风系统及废气处置设备、排污系统及污水处置设备进行不限次数上门维修、排查。本项目设立配件费用额度。合同所列仪器设备设施在维保期内发生故障需更换配件的，在配件额度范围内，经双方确认配件报价后实施维修，配件费用按实际发生价格据实结算；涉及关键或重要部件的，须使用原厂配件。配件费用超出约定额度的，须另行报批并单独申请维修，不纳入本维保合同范围内执行。

1.服务期限内，建立与本项目设备相关的备品备件库，备品备件清单对应本项目的仪器设备型号，全年不限次数上门维修。

2.服务期内，因设备维修、维护所需用到的备件、消耗品均为设备原厂出产的正规产品。

3.人员要求：

（1）专属项目负责人1名：负责本单位合同内设备的维修和维护调度、工程师指派、备件、消耗品下单、项目协调等工作。

（2）上门现场服务工程师具备专业知识和3年以上色谱、质谱、光谱设备维修经验，持证上岗。

4.服务记录：每次维修服务提供详细记录、提供服务报告并签字

5.服务报告；服务期结束前10天内，提供实验室全年仪器故障统计分析报告、实验室整体改进建议和预防故障的改进措施。

- 预防性维护保养服务与巡检

1. 11 台套精密分析仪器预防性维护保养服务

（1）保养频次

①（人工）预防性维护保养1次：定期清洁、校准、润滑、更换易损件（按原厂标准进行保养）。

②服务期内对所列11 台套精密分析仪器统一安排1 次人工预防性维护保养服务，其中质谱类设备（LC-MS/MS、ICP-MS）每年执行 2 次保养：其中 1 次为纯人工保养服务，由第三方维修公司实施；另 1 次含必换耗材更换，须由原厂工程师上门实施，服务内容符合设备原厂保养标准。更换的耗材详见维护保养中涉及的耗材清单。其余 7 台非质谱类精密仪器（气相色谱仪、原子吸收光谱仪、原子荧光光谱仪）全年执行 1 次预防性维护保养，所有保养均严格按照仪器原厂操作标准开展。

（2）保养内容

①仪器内部全面清洁：清除灰尘、杂质及积碳，特别针对关键部位如检测器、进样口、光学系统、真空部件等；

②运行参数校准与性能调优：对压力、流量、温度、波长、光强、质量轴等关键参数进行检测与校准，确保分析准确性；

③润滑与机械部件维护：对运动部件如机械臂、泵系统、阀体等进行必要润滑和调校，延长使用寿命；

④标准化更换易损件：依据设备运行小时数或历史记录，更换包括密封圈、滤芯、灯源、电极、泵管、真空油等标准易耗部件；

⑤软件与系统检查：升级或备份控制软件版本，确认数据通信及系统联通状态正常；

⑥维护报告输出：提供详细的维护记录、保养清单及性能评估报告，作为设备状态的阶段性记录。

2. 净气型药品柜维护保养服务

服务期内对所列1台套净气型药品柜进行清洁、调校、润滑、更换易损件（更换的耗材详见维护保养中涉及的耗材清单）。

3.定期巡检服务

（1）频次：巡检服务（每半年≥1次）：排查潜在隐患，优化仪器状态与性能。服务期内对所列11台套精密分析仪器及其配套仪器和142台套小型设备以及通风系统及废气处置设备、排污系统及污水处置设备进行至每半年≥1次系统巡检服务，聚焦设备运行状态、潜在故障风险及操作合理性。

（2）主要工作内容：

①　全面运行检测：对仪器通电、开机、自检、待机及运行状态下的关键指标进行监测与分析；

②　潜在故障隐患排查：结合历史故障数据和实际运行表现，重点排查如泄漏、异响、过热、漂移、响应慢等问题；

③　耗材与备件状态评估：检查当前使用的关键耗材（如进样垫、柱子、泵管、电极）是否接近更换周期，并给出更换建议；

④　用户操作行为检查与优化建议：评估用户操作是否符合规范，提供日常维护、异常应对的培训建议；

⑤　性能微调与参数优化：在不更换硬件前提下，通过调整运行参数优化仪器性能；

⑥　环境因素复核：确认实验室温湿度、气源纯度、电源稳定性、通风排气等支持条件符合设备运行要求；

⑦　巡检报告输出：提供完整的巡检记录、问题汇总与整改建议，并对设备整体健康状态进行等级评估。

- 远程技术支持

- 多平台在线支持渠道

建立微信、QQ及视频会议等多元化在线支持通道，确保在遇到技术问题时能第一时间联系工程师，实现高效沟通与快速响应。

- 远程初步诊断机制

通过视频演示、远程协助等方式，工程师可对故障进行初步诊断，提前锁定问题范围、判定所需配件，为后续现场维修做好充分准备，显著提高一次性维修成功率与整体服务效率。

- 设备健康评估报告

在每次维保或巡检服务完成后，工程师将提供详尽的《设备健康报告》，帮助全面了解仪器运行状态，提前预判风险、优化维护策略。报告内容包括：

- 关键部件寿命预测

基于运行时间和性能状态评估离子源、灯丝、真空泵等核心部件的剩余寿命，为关键部件更换提供科学依据。

- 异常参数记录

记录如压力、电压、电流等关键参数的趋势变化，及时发现潜在故障隐患，减少突发故障发生概率。

- 维护与预算建议

根据检查结果提供下一阶段维护建议，协助客户科学规划年度维保与备件预算，提升设备管理效率。

- 质量要求

1.所有维修、维保过程中更换的配件，必须是原厂原装正品配件，配件来源合法、供货渠道正规，性能指标、质量标准符合或优于国家及采购文件提出的有关技术、质量、安全标准、要求，严禁供应商使用非原厂、非原装、假冒伪劣或翻新配件（必换耗材配件按原方案耗材清单品质要求执行）。

2.若采购人发现成交单位更换的配件非原厂原装正品，成交单位需在3 个工作日内免费更换为符合要求的原厂原装正品配件，并承担由此造成的仪器停机损失、检测数据偏差损失等全部直接损失；同时按该配件原厂官方指导价的10 倍向采购人支付违约金，采购人有权单方面解除维保合同，并追究成交单位的违约责任。

3.成交单位所提供的配件如在维修、维保过程中已经废型（不列入该厂家当时的产品系统），如果未能按原价提供更高配置的配件，则按违约处理。

4.成交单位在维修、维保过程中时，若被发现提供的配件未能达到采购文件和响应文件中的有关要求，将按有关法规进行处罚。

5.本项目为大包干项目，成交单位承包及负责采购文件对成交单位要求的一切事宜及责任。报价应包含：保养服务费（含必换耗材）、工时费、维修配件费、上门费、远程支持费、备件仓储费、原厂支持费、所有税费及成交单位认为需要的其它费用等，如发生缺漏项视同已包含在报价之中。

6.本项目采购范围除仪器设备设施维保服务外，成交单位无偿提供必要的标识牌、警示牌等辅助用品及配套增值服务，采购人不另行支付任何费用。

- 年度维保服务

仪器设备设施维保服务方案，涵盖从故障响应、定期保养、备件更换，到技术培训和远程支持的完整服务链条。通过科学合理的维护管理，最大限度降低设备故障风险，确保仪器设备设施稳定、高效运行。具体服务内容包括：

1.故障响应与现场维修：针对仪器设备设施出现的各种突发故障，承诺在规定时间内快速响应，派遣专业工程师现场排查维修，缩短设备停机时间，保障实验进度不受影响。

2.定期巡检与维护保养：按照仪器设备设施制造商技术规范和实际使用情况，实施定期巡检和维护，清洁关键部件，调校仪器设备设施性能，防范潜在隐患，延长仪器设备设施使用寿命。

3.备件更换及库存保障：依据仪器设备设施运行状况及维护记录，及时更换易损件与消耗品，配备充足备件库存，保证维修时效和质量。

4.远程技术支持：建立快速响应的远程支持体系，通过电话、视频会议及远程诊断等方式，及时解决使用中遇到的问题，实现线上指导和故障排查。

- 各类仪器保养细化内容

（一）气相色谱仪（GC）适用6890/7890/8890

气相进样和组分分离系统保养：

1.确认仪器环境正常（供气、供电、温湿度），运动部位、电器线路、开关检查，开机自检，确认仪器状态，检查日志。

2.载气系统检漏（包括：气源（气体钢瓶或发生器）、减压阀、限流器、净化器、载气管、色谱柱等）。

3.关闭电源，清洁整机外观，对电路板进行除尘。

4.ALS维护：

- 检查GC、样品盘和进样器之间的所有电缆连接和配置设置；

- 抽真空或去除任何灰尘，尤其是风扇周围；

- 检查所有风扇能否正常旋转，清洁，除尘；

- 检查进样针推杆是否能顺畅操作；

- 检查针头支杆是否能顺畅操作，如有需要则进行清洗；

- 检查进样针抽取体积是否正确。

- 检查自动进样器操作是否顺畅，如有需要则清洗。

5.SSL进样口维护：

①　检查或更换进样垫；

②　清洁进样垫底座；

③　检查或更换衬管及衬管O圈；

④　检查或更换分流平板；

⑤　检查或更换分流出口trap；

⑥　清洁并用适当的溶剂清洗进样口。

6.色谱柱老化（必要时做）。

7.气体阀维护

①更换阀转子。

②清洁阀体。

③清洁样品导入和放空不锈钢管。

④更换气体进样阀过滤片。

⑤按照维护手册中的步骤调整转子位置。

⑥检漏。

8.恢复仪器。

9.撰写维护报告。

（二）ECD（电子捕获检测器）

1.保持清洁干燥：外部除尘，严禁拆池或接触放射源。

2.确认气体纯度和流量：使用高纯氮或Ar/CH₄混合气，流量稳定。

3.检测高压稳定性：查看信号是否漂移或异常波动。

4.检查绝缘体和O形圈：发现老化或污染及时更换。

5.更换 uECD 熔融石英混合衬管。

（三）NPD/FPD（氮磷检测器）

1.更换珠粒：使用原厂氮磷珠，防止灵敏度下降。

2.清理加热组件：检查丝体是否变黑、断裂，必要时更换。

3.调气检查：氢气、空气、Make-up气必须准确匹配。

4.检查绝缘件与密封圈：防止漏电或短路。

5.更换 FPD 喷嘴白色密封圈。

6.如有必要用溶剂清洁燃烧池，不要擦拭。

7.更换点火线圈和密封圈组件。

8.擦镜纸清洁滤光片。

（四）气相质谱联用仪（GC-MS）适用5973

气相部分：

1.确认仪器环境正常（供气、供电、温湿度），运动部位、电器线路、开关检查，开机自检，确认仪器状态，检查日志。

2.载气系统检漏（包括：气源（气体钢瓶或发生器）、减压阀、限流器、净化器、载气管、色谱柱等）。

3.关闭电源，清洁整机外观，对电路板进行除尘。

4.ALS维护：

- 检查GC、样品盘和进样器之间的所有电缆连接和配置设置；

- 抽真空或去除任何灰尘，尤其是风扇周围；

- 检查所有风扇能否正常旋转，清洁，除尘；

- 检查进样针推杆是否能顺畅操作；

- 检查针头支杆是否能顺畅操作，如有需要则进行清洗；

- 检查进样针抽取体积是否正确；

- 检查自动进样器操作是否顺畅，如有需要则清洗。

5.SSL进样口维护：

- 检查或更换进样垫；

- 清洁进样垫底座；

- 检查或更换衬管及衬管O圈；

- 检查或更换分流平板；

- 检查或更换分流出口trap；

- 清洁并用适当的溶剂清洗进样口。

6.色谱柱老化（必要时做）。

质谱部分：

1.抽真空并校验压力，运行系统的自动调谐，确认仪器状态，检查日志。

2.泄真空，关闭电源，清洁整机外观，根据仪器情况给电路板、风扇除尘。

3.检查前级真空泵：

- 检查是否有漏油情况；

- 检查泵垫圈是否有泄露情况；

- 根据泵油实际情况，排放和更换机械泵油；

- 检查前级泵上的螺栓，确保紧固到位。

4.检查真空软管是否有扭结、分裂或其他损伤等问题，确认真空系统的完整性。

5.检查前级泵中油雾过滤器。

6.检查碰撞池氮气和载气氦气过滤器。

7.清洗离子源、更换灯丝（必要时更换）。

8. 分析器及真空腔体除尘：

- 检查并清除真空腔内灰尘。

- 拆卸检测器，检测器清洗（包括四极杆和EM horn，非必要不清洗）及周边灰尘。

- 重新安装检测器。

9.抽真空，运行仪器调谐。

10.恢复仪器。

11.撰写维护报告。

（五）液相质谱联用仪(LC-MS/MS)适用于（G6430/AB3200/AB5500+）

液相部分：

1.了解仪器使用情况（色谱系统运行正相or反相、溶剂含不含盐），开机自检，检查日志，运行空白样品，检查系统压力及波动，确认仪器状态。

2.关闭电源，对仪器外观进行清洁除尘，打开外壳，清理模块内部浮尘。

3.清除漏液传感器和管路接头处灰尘和盐垢。

4.开机，用阻尼管替换色谱柱进行系统压力测试和泄漏测试。

5.如适用，则检查并测试柱温箱，测试温控模块，检查废液管。

6.根据仪器检查情况拆卸并冲洗溶剂过滤头、单向阀、出/入口阀、入口阀阀芯、柱塞杆、泵腔、针及针座；必要时更换泵/针/柱塞杆密封圈、purge阀过滤白头、转子密封垫、单向阀、高压转子、针及针座。

7.检查流通池是否漏液，检查检测器是否正对风口。

8. 冲洗管路，恢复仪器。

质谱部分：

1.检查仪器环境是否正常（电压、气压、温湿度），确认仪器状态，检查日志。

2.机械真空油泵检查：

- 检查机械泵是否漏油，油位是否达标，泵油状态是否正常根据实际情况开启振气或更换新泵油。

- 检查泵垫圈是否有泄露情况。检查前级泵上的螺栓，确保紧固到位。

3.检查真空波纹管是否有磨损，机械泵是否在开启时晃动移位。

4.开启软件，检查仪器真空度，运行最近的标样或调谐液，检查响应情况，检查喷针位置及雾化效果，如有必要，更换堵塞的喷针。

5.如适用，则对液相模块执行压力测试、泵泄露率测试，如有必要，更换六通阀转子或者泵柱塞杆密封圈。

6.仪器外观清洁，除尘，溶剂管路整理。

7.泄真空，关闭电源，清洁离子源 ESI及锥孔。

8.ESI 离子源的常规检查：

- 卸下并清洁仪器上安装的离子源(包括离子源腔体、Cutain Plate、0rifice 深度清洁;Interface、Q0、0rifice 内部、离子透镜清洗、四极杆清洗：仪器放空卸真空后，拆卸真空腔取出四极杆组件，无尘试剂擦拭去除表面污染物，氮气吹干后精准复位，抽真空稳定后完成调谐校准，仪器各项参数恢复正常 )。

- 检查离子源上的化学污染以及是否有物理损坏。

- 检查雾化器以及喷雾针是否有物理损坏（缺痕或腐蚀）。注意任何外在的损坏或问题，如有，请记录：

- 拆下网状电极，使用细砂纸打磨，然后用浸湿甲醇的无纺布清洗，然后重新安装组件。

- 使用浸湿甲醇的无纺布清洗喷雾室的内表面，包括窗口。

- 更换并适当调节喷雾针，针对不同时期的雾化器。

9.去溶剂组件维护

- 从真空腔上卸下去溶剂组件。

- 从去溶剂组件上拆卸喷雾挡板、毛细管帽，使用4000目砂纸以及甲醇进行超声清洗。

- 更换离子注射毛细管。

- 更换毛细管两端弹簧，部件号G2571-67001。

- 重新组装去溶剂组件，确保毛细管绝缘环定位准确以便氮气方向朝前，确认脱溶剂组件末端Fragmentor 导线连接正确。

- 重新安装毛细管帽、喷雾挡板等，确认喷雾挡板和毛细管安装方向是否正确。

10.离子漏斗维护

①从真空腔外侧卸下离子漏斗驱动部件。

②按照维护手册中的清洗步骤清洗离子漏斗。

③重新安装离子漏斗组件。

11.离子光学组件维护

①移除真空腔上盖。

②从真空腔内卸下离子光学组件。

③拆解并清洗离子光学组件，清洗过程按照维护手册上的清洗步骤进行。

④重新安装离子光学组件

⑤重新安装离子漏斗腔体和离子漏斗驱动装置（如果适用）

⑥重新安装去溶剂组件。

12.分析器及真空腔体除尘:

①检查并清除真空腔内灰尘;

②拆卸检测器，使用清洁的高压空气或其他相当于高压气体清除周边灰尘；

13. 检查仪器电喷雾毛细管使用状态。

14.仪器真空度及碰撞气减压阀检查(包括:气源(气体钢瓶或发生器)减压阀、限流器、净化器、载气管、液相柱等)。

15.MS1和MS2质量数校正及灵敏度检查仪器除尘。

16.连接电源，抽真空，待真空度达标，对仪器进行调谐并校正质量轴。

17.质谱灵敏度测试及调谐。

18.恢复仪器性能。

19.撰写维护与仪器运行情况报告。

（六）电感耦合等离子体质谱仪（ICPMS）PE1000G

1.检查仪器环境是否正常（电压、气压、温湿度），确认仪器状态。

2.仪器外观检查，查看外表有无破损情况、排气口连接情况、外部电源、气路连接情况。

3.检查真空泵是否漏油、排气管和线路是否老化，必要时更换泵油、油气过滤器，打开真空泵调试至正常运行状态。

4.检查冷凝水机管路，清洗冷凝器及空气滤网，更换冷凝水。

5.检查UPS电路连接、电压测试、蓄电能力及运行情况。

6.清洗雾室、雾化器、矩管、连接管，检查进样系统气密性，更换管路，对耗材（样品管、内标管、氩气管、石墨垫片）进行检查和补充。

7.清洗进样锥和截取锥，检查锥口腐蚀情况，配备一套备用采样锥和截取锥。

8.拆卸清洗离子透镜、检查透镜锈蚀情况，根据仪器运行情况，必要时清洗八级杆碰撞反应池、plate bias透镜和 deflect透镜。

9.检查仪器内部各模组情况，包括电路模块电压稳定性，气路模块气路连接、管路老化，主板积灰、锈蚀情况。

10.回装各模块，开机，抽真空运行四级杆匹配，运行八级杆匹配，通过改变气体流量观察读数确认气体控制功能正常，对于运行启动项并勾选性能报告，打印性能报告附在该文档后，调谐并打印报告调谐报告附在该文档后，检查仪器状态并在下面的状态表中记录数值，在表中记录EM电压及 discriminator 电压，用调谐液运行10分钟稳定性测试。记录真空读数。按照实验室管理要求，运行仪器，引进实际样品对仪器准确性进行检查。

11.打印所有测试的可用报告，撰写维护报告。

（七）电感耦合等离子体质谱仪（ICPMS）PE1000G

1.火焰原子化系统

- 检查并更换进样系统各密封圈。

- 洁雾化器、雾化室、液封盒及燃烧头。

2.石墨炉原子化系统

- 检查各石墨组件（石墨腔、石墨电极、石墨管），如有必要进行更换

- 检查并清洁石墨炉头的窗片及其密封圈，如有必要更换密封圈。

- 清洁炉头。

3.火焰安全组件检查

- 使用SVD软件诊断各安全开关。

- 使用专用卡片清洁燃烧头狭缝。

- 检查燃烧头狭缝是否磨损。

- 检查泄压阀是否可以轻松拔出。

- 检查废液管排液是否正常。

- 如果客户测试的是有机溶剂，确认液封盒上接有排气管，且废液管耐有机溶剂。

- 确认废液桶不是玻璃材质，以免回火时有破碎的可能。

- 如果设备带有滤网，检查并清洁滤网。

- 检查仪器内冷却风扇运转正常。

- 检查排风系统是否工作正常。

- 检查所有的安全盖板及门窗是否芷确安装。

4.石墨炉安全组件检查

- 检查安全开关及连锁是否工作正常。

- 关闭氯气，观察工作站是否报错“ 氢气压力低”。

- 关闭循环水，观察工作站是否报错“冷却水压力低”。

- 取出石墨管，运行石墨管清洁程序，观察工作站是否提示“石墨管未安装”。

- 如果设备带有滤网， 检查并清洁滤网。

- 检查仪器内冷却风扇运转正常。

- 检查排风系统是否工作正常。

5.石墨炉自动进样器系统

- 检查注射器，排除气泡。

- 检查并清洁进样针清洗位。

- 更换进样针。

- 检查废液管排液是否正常。

- 如果客户测试的是有机溶剂，确认废液管耐有机溶剂。

- 确认废液桶不是玻璃材质。

6.火焰气体管路检查

- 检查空气／乙炊／笑气减压阀压力设定是否正常， 检查是否漏气。

- 检查进样系统部分是否漏气。

- 检查所有气体管路是否老化或打结。

- 检查所有气路接头是否漏气。

- 检查是否有丙酮进入仪器。

- 检查气路系统压力传感器是否工作正常。

7.石墨炉气路及循环水

 确认氪气及循环水压力设定正确且管路没有泄露。

 检查炉头处的循环水及氯气管路接头处是否泄露。

 确认氢气及循环水压力传感器工作正常。

8.光路系统检查

- 检查清洁外部光路组件。

- 使用SVD软件进行光路校正。

- 确认SVD中光路校正部分全部“通过”，打印报告并附在此文档后面。

- 检查样品／参比光路的beam balance, 如有必要使用SVD软件进行调节优化。

- 检查各元素灯的增益值是否在正常范围。如果灯老化建议客户更换。

- 将Cu灯和As灯的增益值记录在后面的表格中。

- 检查静态信号稳定性（不点火状态，狭缝宽度1nm,波长324.7nm,仪器调零后信号波动小千士0.001Abs)。

- 检查D2灯的能量，如果灯老化建议客户更换。

9.电路组件检查

- 检查电路板上LED指示灯显示是否正常。

- 使用SVD软件检查电压参数。

- 检查各数据线及接头是否正常。

- 检查电路板是否有过热或腐蚀迹象。

- 检查石墨炉炉头磁体校正是否正常，如有必要使用SVD软件进行校正。

10.机械组件检查

- 使用SVD软件检查各机械部分工作是否正常。

- 检查燃烧头调节旋钮是否顺畅，如有必要加汕脂润滑。

11.火焰系统性能测试

- 检查进样系统安装正常。

- 优化元素灯及燃烧头位置。

- 点燃火焰。

- 确认样品提升量在0-8ml/min 区间可调。

- 测试5ppm Cu的吸光度值，记录在后面的表格中。

12石墨炉系统性能测试

- 检查炉头安装正常。

- 调整进样针， 优化PSD位置。

- 测试25ppb Cu的吸光度值，记录在后面的表格中。

13.恢复仪器：将仪器恢复到最初的状态。

14.服务总结

说明：如果预防性维护服务在认证服务前展开，那么使用认证步骤作为最终仪器设置和检查的指南。

- 打印所有测试的可用报告并附在此文档上。

- 将 PM 服务记录在客户的仪器记录/日志中。

- 视情况更新/ 重置仪器维护计数器。

- 根据客户的要求，将预防性维护标签贴在系统或仪器日志上。

- 如果有其他备注，请在“ 服务总结备注 ”部分填写。

- 与使用人员一起对服务和测试结果进行复核。

（七）原子荧光光谱仪(AFS930)

1. 喷雾系统清洗

- 清洗雾化室、喷嘴、进样管，避免样品残留堵塞。

- 使用稀硝酸或厂家推荐清洗液超声波清洗。

2. 氢化反应系统检查

- 检查反应瓶、载气导管、液路连接是否密封良好。

- 清洗气液分离器，更换老化泵管或连接管。

3. 气路系统维护

- 检查氩气/还原气气源压力、流量是否稳定。

- 排查是否存在漏气，必要时更换管线或接头。

4. 光学系统清洁

- 清洁石英窗、荧光池外壁，用无尘布蘸异丙醇轻拭，勿刮擦。

- 检查光源能量（空心阴极灯或光源强度）是否衰减。

5. 排废系统检查：检查废液是否倒灌，排废管通畅，避免阻塞导致背压异常。

6. 软件和信号检查

- 运行空白测试，检查基线漂移是否稳定。

- 校验自动进样器（如有）运行是否顺畅。

- 各类仪器巡检细化内容

（一）气相色谱仪检查项目

1.检查载气、辅助气流量与压力是否稳定。

2.检查气路是否有泄漏（皂液或电子检漏仪）。

3.检查进样口垫片、衬管、分流阀是否老化或污染。

4.检查柱温箱风扇、温控是否正常。

5.检查火焰点火情况（FID）、放电情况（ECD、TCD）。

6.校验柱温箱、进样口、检测器温度准确性。

（二）GC-MS（气质联用仪）检查项目

1.包含GC部分所有巡检内容。

2.检查MS真空系统（涡轮分子泵/机械泵）运行状况。

3.检查离子源、四极杆是否清洁或需维护。

4.检查质谱灯丝状态与电流。

5.检查质谱调谐、灵敏度与分辨率是否符合标准。

6.检查碰撞气、载气纯度与流量控制系统。

（三）LC-MS（液相色谱质谱）检查项目

1.包含LC部分所有巡检内容。

2.检查离子源清洁度（ESI/APCI），是否需清洗。

3.检查真空泵（涡轮泵、机械泵）工作是否正常。

4.检查质谱调谐数据（Mass Calibration）。

5.检查除气、脱气系统与温控系统。

6.检查氮气供应纯度、压力、稳定性。

（四）ICP-MS（电感耦合等离子体质谱）检查项目

1.检查等离子体启动情况，是否稳定点火。

2.检查氩气供气系统，流量与压力调节装置。

3.检查锥体（采样锥/截取锥）是否清洁，有无堵塞。

4.检查接口真空系统（机械泵、分子泵）运行是否正常。

5.检查冷却水循环系统是否正常。

6.检查质量轴调谐、电压、灵敏度参数是否合规。

（五） AAS（原子吸收光谱仪）检查项目

1.检查空心阴极灯寿命、电流、校准状态。

2.检查火焰系统（乙炔/助燃气）流量、点火状态。

3.检查石墨炉系统（若配置）。

4.检查进样系统是否畅通、喷雾器雾化效果。

5.检查背景校正系统（D2灯或Zeeman）。

（六）原子荧光光度计（AFS）

1.检查光源系统（空心阴极灯或特制灯）寿命与电流。

2.检查氩气供气系统是否稳定，气体纯度是否达标。

3.检查原子化器（如石英原子化器）是否堵塞或污染。

4.检查汞、砷等标准溶液响应是否稳定。

5.校验荧光检测器灵敏度与线性范围。

6.检查进样系统、蠕动泵、雾化器运行状况。

7.检查软件波长设定、自动调零、背景校正是否正常。

（七）2套实验室设施及142台套小型仪器设备（详见《仪器设备设施维保清单》中序号12至155）

1.检查设备开关，能否正常工作。

2.检查设备表面是否破损，是否影响使用。

3.清理设备表面尘垢，必要时检查设备内部结构、润滑配件、内部除尘等。

- 报价要求

1.保养服务费和工时费报价方式均为人民币报价，金额单位为元，如有小数点，则保留小数点后两位。采购人拒绝接受有选择性报价的投标。报价人应根据投标文件中《采购人需求》的要求，对照《报价一览表》格式规定的填报内容进行逐项报价。凡超出各最高限价的报价，一律视为无效报价。

2.维修配件费报价方式为折扣率报价，折扣率填报必须为固定数值（如5%），不得设置区间值（如2%～8%）。采购人拒绝接受有选择性报价的投标。报价人应根据磋商文件中《采购人需求》的要求，对照《报价表》格式规定的填报内容进行逐项报价。凡超出（0%＜折扣率≤100%）区域的报价，一律视为无效报价。

2.本项目报价包括：保养服务费（含必换耗材）、工时费、维修配件费、上门费、远程支持费、备件仓储费、原厂支持费、所有税费以及合同实施过程中应预见和不可预见的一切费用等。如发生缺漏项视同已包含在报价之中，采购人无须另外支付任何费用。

九、付款方式

1.服务按照采购人具体要求及服务计划分批实施，结算总价=成交金额×实际数量。服务实施完毕并经采购人验收合格后，成交单位开具合法有效发票。采购人应自收到符合要求的发票和服务验收清单之日起30日内向财政部门办理请款手续，一次性支付当期服务款项的100%。

2.成交单位凭以下有效文件与采购人结算：

（1）合同；

（2）成交单位开具的正式发票；

（3）验收报告（加盖成交单位公章）；

（4）成交通知书。

3.由于项目资金管理的特殊性，采购人负责完成申报手续，实际付款到账时间以支付单位支付时间为准。采购人不承担逾期付款的违约责任，并且此情况不能成为成交单位商逾期完成项目的理由。

附件：《仪器设备设施维保清单》。

附件：

仪器设备设施维保清单

| 序号 | 仪器设备设施名称 | 型号规格 | 购置时间 | 用途 | 维保类型 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 保养次数 | 巡检次数 | 日常维修 |
| 1 | 气相色谱仪（带双FPD检测器） | 6890，安捷伦 | 2006-3-1 | 农产品检测 | 一次/年 | 两次/年 | 按需维修 |
| 2 | 气相色谱仪（带ECD/FPD双检测器） | 7890，安捷伦 | 2011-5-13 | 农产品检测 | 一次/年 | 两次/年 | 按需维修 |
| 3 | 原子吸收仪 | 280AA，安捷伦 | 2019-9-21 | 重金属检测 | 一次/年 | 两次/年 | 按需维修 |
| 4 | 液质联用仪 | 6430，安捷伦 | 2009-12-31 | 农产品检测 | 两次/年 | 两次/年 | 按需维修 |
| 5 | 气相色谱仪（带双ECD检测器） | 8890，安捷伦 | 2021-11-9 | 农产品检测 | 一次/年 | 两次/年 | 按需维修 |
| 6 | 气相色谱仪（带双FPD检测器） | 8890，安捷伦 | 2022-6-22 | 农产品检测 | 一次/年 | 两次/年 | 按需维修 |
| 7 | ICP-MS | 1000G，PE | 2023-7-14 | 重金属检测 | 两次/年 | 两次/年 | 按需维修 |
| 8 | 液质联用仪 | 3200，AB | 2011-12-31 | 农产品检测 | 两次/年 | 两次/年 | 按需维修 |
| 9 | 原子荧光仪 | AFS930，吉天 | 2006-3-1 | 重金属检测 | 一次/年 | 两次/年 | 按需维修 |
| 10 | 液质联用仪 | 5500+，AB | 2023-6-14 | 农产品检测 | 两次/年 | 两次/年 | 按需维修 |
| 11 | 气质联用仪（EI源） | 6890N+5973N，安捷伦 | 2006-3-1 | 农产品检测 | 一次/年 | 两次/年 | 按需维修 |
| 12 | 通风系统及废气处置设备 | / | 2026年 | 新实验室 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 13 | 排污系统及污水处置设备 | / | 2026年 | 新实验室 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 14 | 全自动氮气发生器 | N2-14M+LCMS-5001M | 2019-8-26 | 自动发生氮气 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 15 | 氮气发生器 | Infinity XE6020+AD | 2022-11-28 | 为液质联用仪提供氮气 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 16 | 净气型药品柜 | 834smart | 2017-7-11 | 存放试剂 | 一次/年 | 两次/年 | 按需维修 |
| 17 | 通风柜 | / | 2026年 | 新实验室 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 18 | 通风柜 | / | 2026年 | 新实验室 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 19 | 通风柜 | / | 2026年 | 新实验室 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 20 | 通风柜 | / | 2026年 | 新实验室 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 21 | 通风柜 | / | 2026年 | 新实验室 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 22 | 通风柜 | / | 2026年 | 新实验室 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 23 | 通风柜 | / | 2026年 | 新实验室 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 24 | 通风柜 | / | 2026年 | 新实验室 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 25 | 通风柜 | / | 2026年 | 新实验室 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 26 | 通风柜 | / | 2026年 | 新实验室 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 27 | 通风柜 | / | 2026年 | 新实验室 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 28 | 通风柜 | / | 2026年 | 新实验室 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 29 | 通风柜 | / | 2026年 | 新实验室 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 30 | 电子天平 | AB135-S | 2006-3-22 | 标准物质称量 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 31 | 电子天平 | X204B | 2006-3-22 | 标准物质称量 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 32 | 超纯水纯化仪 | ACADEMIC | 2005-11-25 | 前处理用水 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 33 | 酶标仪 | MK3+4MK2 | 2006-2-15 | 动物性筛选 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 34 | 酸度计 | S20 | 2008-6-30 | pH检测 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 35 | 便携式单盘电子天平 | PL202-S | 2006-4-28 | 前处理 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 36 | 便携式单盘电子天平 | PL202-S | 2006-4-28 | 前处理 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 37 | 酸度计 | FE20 | 2013-11-30 | pH检测 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 38 | 便携式单盘电子天平 | PL202-L | 2010-5-31 | 前处理 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 39 | 微波快速消解系统 | WX-8000 | 2010-11-30 | 前处理 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 40 | 电子天平 | HR-200 | 2006-3-22 | 标准物质称量 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 41 | 超纯水纯化仪 | Simplicity UV | 2014-10-14 | 前处理用水 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 42 | 百分之一天平 | ME1002TE | 2022-10-25 | 前处理 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 43 | 箱式电炉 | SX-4-10 | 2006-6-30 | 前处理及土壤水分分析 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 44 | 电热鼓风恒温干燥箱 | 101-0 | 2006-6-30 | 前处理及重金属检测 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 45 | 通用台式离心机 | SIGMA2-5 | 2006-6-30 | 前处理 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 46 | 氮吹仪 | DC-12H | 2007-4-9 | 前处理 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 47 | 固相萃取仪 | SPE | 2005-9-1 | 前处理 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 48 | 旋涡振荡器 | MS2 | 2006-4-28 | 前处理 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 49 | 冰箱 | BCD-163K/T | 2010-8-31 | 试剂盒储存 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 50 | 冰箱 | BCD-181L | 2006-5-31 | 标准物质储存 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 51 | 冰箱 | BCD-179K | 2010-8-31 | 样品储存 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 52 | 冰柜 | FCD-208S | 2010-8-31 | 样品储存 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 53 | 冰箱 | GB-B2072-GTC | 2006-9-30 | 标准溶液储存 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 54 | 冰柜 | BC/BD-220GS | 2006-9-13 | 样品储存 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 55 | 电热鼓风恒温干燥箱 | 101-0型 | 2006-7-20 | 前处理 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 56 | 智能控温电加热器 | DKQ-1000 | 2006-6-30 | 前处理 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 57 | 周转式摇床 | KS 130 | 2008-9-18 | 前处理 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 58 | 旋涡振荡器 | VS-1 | 2008-12-8 | 前处理 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 59 | 旋涡振荡器 | MS3 | 2006-4-28 | 前处理 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 60 | 单道可调式移液器 | 100-1000ul | 2008-4-28 | 吸取溶剂 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 61 | P100单道可调 | 20-100ul | 2010-8-31 | 吸取溶剂 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 62 | P5000单道可调移液器 | 1000-5000ul | 2010-8-31 | 吸取溶剂 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 63 | 单道可调式移液器 | 1-5ml | 2010-8-31 | 吸取溶剂 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 64 | 单道可调式移液器 | 0.5-5ml | 2010-8-31 | 吸取溶剂 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 65 | 瓶口分液器 | 5-50ml | 2010-8-31 | 吸取溶剂 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 66 | 瓶口分液器 | 5-50ml | 2010-8-31 | 吸取溶剂 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 67 | 瓶口分液器 | 5-50ml | 2010-8-31 | 吸取溶剂 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 68 | 搅拌机 | 3205 | 2010-8-31 | 样品制备 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 69 | 氮吹仪 | N-EVAP 116 | 2010-8-31 | 前处理 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 70 | 旋涡振荡器 | VS-1 | 2008-12-8 | 前处理 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 71 | 冰箱 | BCD-186KB | 2010-8-31 | 样品储存 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 72 | 精米机 | LTJM-2099 | 2013-9-10 | 前处理 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 73 | 单道可调式移液器 | 100-1000ul | 2010-8-31 | 吸取溶剂 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 74 | 单道可调式移液器 | 2-10mL | 2010-8-31 | 吸取溶剂 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 75 | 旋涡振荡器 | MS3 | 2006-4-28 | 前处理 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 76 | 电热板 | C-MAG HP10 | 2013-10-31 | 前处理 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 77 | 旋涡振荡器 | MS3 | 2013-11-30 | 前处理 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 78 | 氮吹仪 | N-EVAP112 | 2013-11-30 | 前处理 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 79 | 旋涡振荡器 | MS3 | 2013-10-31 | 前处理 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 80 | M100单道可调式移液器 | 10-100μL | 2010-8-31 | 吸取溶剂 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 81 | M250单道可调式移液器 | 50-250μL | 2010-8-31 | 吸取溶剂 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 82 | M1000单道可调式移液器 | 100-1000μL | 2010-8-31 | 吸取溶剂 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 83 | P5000单道可调移液器 | 500-5000μL | 2010-8-31 | 吸取溶剂 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 84 | P1000单道可调移液器 | 100-1000μL | 2010-8-31 | 吸取溶剂 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 85 | P10mL单道可调移液器 | 1-10mL | 2010-8-31 | 吸取溶剂 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 86 | 单道可调移液器 | 1-5mL | 2010-8-31 | 吸取溶剂 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 87 | P200单道可调移液器 | 50-200μL | 2010-8-31 | 吸取溶剂 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 88 | 超声波清洗器 | S300H | 2015-3-17 | 清洗容器 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 89 | 高速冷冻离心机 | 2-16KL | 2015-8-30 | 前处理 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 90 | 摇床振荡器 | HS 501 digital | 2015-10-31 | 前处理 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 91 | 智能控温电加热器 | G-100 | 2016-7-27 | 赶酸 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 92 | 冰箱 | BCD-516WD11HY | 2016-8-26 | 标准溶液储存及样品储存 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 93 | 搅拌机 | JYL-Y11 | 2017-3-27 | 前处理 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 94 | 振荡水浴摇床 | 1083 | 2017-11-23 | 前处理 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 95 | 旋转蒸发仪 | RV10 control Vauto | 2017-12-28 | 前处理 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 96 | 高速台式冷冻离心机 | 3-18KS | 2018-4-4 | 前处理 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 97 | 旋涡振荡器 | MS3 | 2006-4-28 | 前处理 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 98 | 单道可调式移液器 | 0.5-5mL | 2013-10-31 | 吸取溶剂 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 99 | 单道可调式移液器 | 0.5-5ml | 2013-10-31 | 吸取溶剂 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 100 | 单道可调式移液器 | 1-10ml | 2013-10-31 | 吸取溶剂 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 101 | 单道可调式移液器 | 1-5ml | 2013-10-31 | 吸取溶剂 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 102 | 单道可调式移液器 | 50-250μL | 2013-10-31 | 吸取溶剂 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 103 | 单道可调式移液器 | 100-1000μL | 2013-10-31 | 吸取溶剂 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 104 | 单道可调式移液器 | 10-100μL | 2013-10-31 | 吸取溶剂 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 105 | 单道可调式移液器 | 1-10ml | 2013-10-31 | 吸取溶剂 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 106 | 单道可调式移液器 | 1-10ml | 2013-10-31 | 吸取溶剂 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 107 | 台式高速冷冻离心机 | JIDI-18R | 2021-5-18 | 前处理 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 108 | 台式高速冷冻离心机 | JIDI-18R | 2021-8-21 | 前处理 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 109 | 旋涡振荡器 | MS 3 BASIC S025 | 2022-10-25 | 前处理 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 110 | 旋涡振荡器 | MS 3 DIGITAL S025 | 2022-10-25 | 前处理 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 111 | 瓶口分液器 | 4205 | 2022-10-25 | 前处理 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 112 | 瓶口分液器 | 4205 | 2022-10-25 | 前处理 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 113 | 低温保存箱 | DW-25L450 | 2022-10-25 | 前处理 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 114 | 破壁机 | PRO-10S | 2022-4-26 | 前处理 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 115 | 精米机 | LTJM-2099 | 2013-9-10 | 前处理 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 116 | 破壁机 | HR3865 | 2021-11-30 | 前处理 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 117 | 破壁机 | HR3865 | 2021-11-30 | 前处理 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 118 | 单道可调式移液器 | 0.5-5ml | 2010-8-31 | 吸取溶剂 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 119 | 破壁机 | PRO-10S | 2010-8-31 | 前处理 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 120 | 搅拌机 | HR2004 | 2021-11-30 | 前处理 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 121 | 搅拌机 | HR2003 | 2021-11-30 | 前处理 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 122 | 药品阴凉柜 | FL-80 | 2023-8-14 | 贮存标准品 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 123 | 紫外可见分光光度计 | EU-2800R | 2022-11-28 | 无机污染物检测 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 124 | 便携式多参数分析仪(电导率仪) | DZB-718L | 2022-11-28 | 无机污染物检测 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 125 | 石墨消解仪 | GDI42-500 | 2022-11-28 | 前处理用 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 126 | 三用紫外分析仪 | ZF-1 | 2006-6-30 | 荧光物质检测 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 127 | 智能氮吹仪 | Smart-24 | 2022-11-28 | 前处理用 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 128 | 台式高速冷冻离心机 | SR-16000G-L | 2022-11-28 | 前处理用 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 129 | 点燃可燃气体探测器 | KB2100Ⅱ(扩散式) | 2026年 | 探测氢气 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 130 | 点燃可燃气体探测器 | KB2100Ⅱ(扩散式) | 2026年 | 探测乙炔 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 131 | 除湿机 | BD-826B | 2005-11-3 | 除湿用 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 132 | 除湿机 | BD-826B | 2005-11-3 | 除湿用 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 133 | 除湿机 | BD-826B | 2005-11-3 | 除湿用 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 134 | 除湿机 | BD-826B | 2005-11-3 | 除湿用 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 135 | 除湿机 | DH20EA | 2010-4-12 | 除湿用 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 136 | 除湿机 | DH20EA | 2010-4-12 | 除湿用 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 137 | 除湿机 | DH-504B | 2024-5-21 | 除湿用 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 138 | 除湿机 | DH-504B | 2024-5-21 | 除湿用 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 139 | 除湿机 | DH-504B | 2024-5-21 | 除湿用 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 140 | 料理机 | PRO-813 | 2024-5-21 | 前处理用 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 141 | 涡旋混匀器 | MS 3 BASIC | 2024-5-21 | 前处理用 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 142 | 电热恒温鼓风干燥箱 | DGG-9036A | 2024-5-21 | 前处理用 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 143 | 碾米机 | YL-M003（60斤/小时） | 2024-5-21 | 前处理用 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 144 | 碾米机 | YL-M003（60斤/小时） | 2024-5-21 | 前处理用 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 145 | 冰柜 | HR1260PJS | 2024-5-31 | 储存样品 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 146 | 冰柜 | HR1260PJS | 2024-5-31 | 储存样品 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 147 | 冰柜 | HR1260PJS | 2024-5-31 | 储存样品 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 148 | 冰柜 | HR1260PJS | 2024-5-31 | 储存样品 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 149 | 氢气发生器 | YN-S500 | 2024-5-21 | 供气相氢气 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 150 | 不间断电源 | 10KS | 2022-11-28 | 供液质氮气 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 151 | 匀浆机 | T18D S25 | 2013-10-31 | 前处理 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 152 | 搅拌机 | HR3865 | 2023-11-10 | 样品制备 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 153 | 防爆试剂柜 |  | 2023-11-23 | 存放试剂 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 154 | 普通型气瓶柜 |  | 2023-11-23 | 存放气瓶 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 155 | 防爆型气瓶柜 |  | 2023-11-23 | 存放气瓶 | / | 两次/年 | 按需维修 |
| 备注： 1.保养服务费包括但不限于：保养服务（PM）及必换耗材的费用，原则上必换耗材1次/年，且满足仪器设备设施对应的保养标准，按保养频次报价；其中质谱类设备（LC-MS/MS、ICP-MS）每年执行 2 次保养：其中 1 次为纯人工保养服务，由第三方维修公司实施；另 1 次含必换耗材更换，须由原厂工程师上门实施，服务内容符合设备原厂保养标准。 2.工时费包括但不限于：定期巡检、故障排查、日常维修所产生的工时费（含当中标供应商不能解决而需要原厂工程师上门处理所产生的工时费），且满足服务要求。 3.维修配件费=采购标的金额-保养服务费-工时费，且响应大型仪器配件折扣结算标准与配件品质硬性承诺，按实际维修结算。在保养服务（必换的耗材配件除外）、巡检服务或故障排查等服务过程中，如因设备故障需要更换相关配件，配件价格核算以设备原厂官方指导价截图（加盖原厂公章）或原厂正式报价单（加盖原厂公章）为唯一依据。供应商需在配件更换前向甲方提供上述计价依据，经甲方书面确认后，方可进行配件采购及更换操作，未提供或未通过确认的，甲方有权拒绝支付该配件相关费用。 |  |  |  |  |  |  |  |